## toelichting
Indicatie noodzaak vliegbrief
versie | 2018-10-30
In dit spreadsheet wordt berekend of een vliegbrief nodig is op basis van de ingespoten activiteit van verschillende isotopen.
Voor de meer gebruikelijke isotopen I-125, I-131, F-18, Tc-99m en Sm-153 zijn meer toegespitste versies te vinden.
Om het eenvoudig te houden is alleen rekening gehouden met de fysische vervaltijd (kolom E) van het isotoop
De biologische vervaltijd staat bij verstek op 999999 (kolom D) maar kan aangepast worden
In kolom F staat de bronconstante voor het betreffende isotoop en in kolom H het referentieniveau (10 nSv.m2.h-1)
De blanke cellen (kolommen G, O, P en R)moeten ingevuld worden door de gebruiker.
De vooraf ingevulde waarden in die cellen dienen alleen als illustratie.
Het spreadsheet is niet beveiligd en alleen onder eigen verantwoordelijkheid te gebruiken.
Het spreadsheet is gemaakt door de werkgroep Stralingsbescherming onder auspiciën van de
Commissie Kwaliteitsbevordering van de NVNG en met name gebaseerd op het werk van Leo van den Berg
approved bij the NCS.
https://radiationdosimetry.org/

## rekensheet
radionuclide | aanbevolen dosering (MBq) | Effectieve halveringstijd (uren) | biologische HVT | halveringstijd (uren) | bronconstante (MBq-1.m-2.h-1) | toegediende dosis (MBq) | referentieniveau (nSv.m2.h-1) | stralingsniveau nu (nSv.m-2.h-1) | aantal dagen vliegbrief noodzaak | vliegbrief noodzaak als gereisd wordt op of voor | datum van toediening | datum van reizen | stralingsniveau tijdens reizen (µSv.h-1.m-2) | reisduur (uren) | blootstelling nevenpassagier µSv | UITKOMST
89Zr | 500 | 79.1937 | 999999 | 79.2 | 0.166 | 1 | 10 | 83000 | 13.3742 | 2018-11-15 08:59 | 2018-11-02 | 2018-11-08 16:29 | 0.040743 | 32 | 4.5485 | geef een vliegbrief mee
18F | 500 | 1.8333 | 999999 | 1.8333 | 0.166 | 1 | 10 | 83000 | 0.30961 | 2018-11-02 07:26 | 2018-11-02 | 2018-11-02 03:43 | 0.040743 | 32 | 0.43105 | geef een vliegbrief mee
68Ga | 150 | 1.1333 | 999999 | 1.1333 | 0.166 | 1 | 10 | 24900 | 0.1914 | 2018-11-02 04:36 | 2018-11-02 | 2018-11-02 02:18 | 0.040743 | 32 | 0.26647
99mTc | 1050 | 6.006 | 999999 | 6.006 | 0.0224 | 840 | 10 | 23520 | 2.7221 | 2018-11-04 17:20 | 2018-11-02 | 2018-11-03 08:40 | 0.43377 | 32 | 14.66 | geef een vliegbrief mee
123I | 185 | 13.2198 | 999999 | 13.22 | 0.0343 | 148 | 10 | 6345.5 | 4.9506 | 2018-11-06 22:49 | 2018-11-02 | 2018-11-04 11:24 | 0.22531 | 32 | 13.9781 | geef een vliegbrief mee
188Re | 3300 | 16.9997 | 999999 | 17 | 0.066 | 2640 | 10 | 217800 | 9.9794 | 2018-11-11 23:30 | 2018-11-02 | 2018-11-06 23:45 | 1.32 | 32 | 94.3708 | geef een vliegbrief mee
201Tl | 111 | 73.0267 | 999999 | 73.032 | 0.0185 | 88.8 | 10 | 2053.5 | 22.3949 | 2018-11-24 09:29 | 2018-11-02 | 2018-11-13 04:44 | 0.12817 | 32 | 14.1487 | geef een vliegbrief mee
153Sm | 3700 | 46.7978 | 999999 | 46.8 | 0.0148 | 2960 | 10 | 54760 | 23.588 | 2018-11-25 14:07 | 2018-11-02 | 2018-11-13 19:03 | 0.66188 | 32 | 67.4719 | geef een vliegbrief mee
131I uptake bepaling | 2 | 192.4669 | 999999 | 192.504 | 0.0636 | 1.6 | 10 | 127.2 | 26.8419 | 2018-11-28 20:12 | 2018-11-02 | 2018-11-15 10:06 | 0.0319 | 32 | 3.8567 | geef een vliegbrief mee
111In | 370 | 67.3155 | 999999 | 67.32 | 0.0717 | 296 | 10 | 26529 | 30.9972 | 2018-12-02 23:56 | 2018-11-02 | 2018-11-17 11:58 | 0.46069 | 32 | 50.2374 | geef een vliegbrief mee
67Ga | 400 | 78.2239 | 999999 | 78.23 | 0.025 | 320 | 10 | 10000 | 31.4325 | 2018-12-03 10:23 | 2018-11-02 | 2018-11-17 17:11 | 0.28284 | 32 | 31.5236 | geef een vliegbrief mee
90Y | 3300 | 64.7958 | 999999 | 64.8 | 0.0711 | 2640 | 10 | 234630 | 38.3272 | 2018-12-10 07:51 | 2018-11-02 | 2018-11-21 03:56 | 1.3701 | 32 | 148.5019 | geef een vliegbrief mee
124I | 74 | 100.3099 | 999999 | 100.32 | 0.17 | 74 | 10 | 12580 | 43.0368 | 2018-12-15 00:53 | 2018-11-02 | 2018-11-23 12:26 | 0.35468 | 32 | 40.7304 | geef een vliegbrief mee
32P | 100 | 343.0823 | 999999 | 343.2 | 0.00131 | 80 | 10 | 131 | 48.4542 | 2018-12-20 10:54 | 2018-11-02 | 2018-11-26 05:27 | 0.032373 | 32 | 4.0126 | geef een vliegbrief mee
223Ra | 8 | 274.2448 | 999999 | 274.32 | 0.06 | 6.4 | 10 | 480 | 60.14 | 2019-01-01 03:22 | 2018-11-02 | 2018-12-02 01:41 | 0.061968 | 32 | 7.6196 | geef een vliegbrief mee
177Lu | 3700 | 161.0141 | 999999 | 161.04 | 0.00663 | 2960 | 10 | 24531 | 73.3853 | 2019-01-14 09:15 | 2018-11-02 | 2018-12-08 16:37 | 0.443 | 32 | 52.9715 | geef een vliegbrief mee
131I | 7800 | 192.4669 | 999999 | 192.504 | 0.0636 | 6240 | 10 | 496080 | 122.5081 | 2019-03-04 12:12 | 2018-11-02 | 2019-01-02 06:06 | 1.9921 | 32 | 240.8497 | geef een vliegbrief mee
75Se | 0.4 | 2871.7294 | 999999 | 2880 | 0.0669 | 0.32 | 10 | 26.76 | 131.3996 | 2019-03-13 09:35 | 2018-11-02 | 2019-01-06 16:48 | 0.014631 | 32 | 1.8656 | geef een vliegbrief mee
125I | 8 | 1423.3312 | 999999 | 1425.36 | 0.034 | 6.4 | 10 | 272 | 263.5302 | 2019-07-23 12:43 | 2018-11-02 | 2019-03-13 18:22 | 0.046648 | 32 | 5.9246 | geef een vliegbrief mee
89Sr | 150 | 1215.3212 | 999999 | 1216.8 | 0.0287 | 120 | 10 | 4305 | 426.7773 | 2020-01-02 18:39 | 2018-11-02 | 2019-06-03 09:20 | 0.18558 | 32 | 23.5388 | geef een vliegbrief mee
Formulas:
datum van reizen = TODAY()+0.5*[aantal dagen vliegbrief noodzaak]
Note on K2: De datum wordt automatisch berekend
Note on R2: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K3: De datum wordt automatisch berekend
Note on R3: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K4: De datum wordt automatisch berekend
Note on R4: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K5: De datum wordt automatisch berekend
Note on R5: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K6: De datum wordt automatisch berekend
Note on R6: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K7: De datum wordt automatisch berekend
Note on R7: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K8: De datum wordt automatisch berekend
Note on R8: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K9: De datum wordt automatisch berekend
Note on R9: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K10: De datum wordt automatisch berekend
Note on R10: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K11: De datum wordt automatisch berekend
Note on R11: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K12: De datum wordt automatisch berekend
Note on R12: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K13: De datum wordt automatisch berekend
Note on R13: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K14: De datum wordt automatisch berekend
Note on R14: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K15: De datum wordt automatisch berekend
Note on R15: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K16: De datum wordt automatisch berekend
Note on R16: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K17: De datum wordt automatisch berekend
Note on R17: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K18: De datum wordt automatisch berekend
Note on R18: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K19: De datum wordt automatisch berekend
Note on R19: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K20: De datum wordt automatisch berekend
Note on R20: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.
Note on K21: De datum wordt automatisch berekend
Note on R21: Het aantal reisuren staat standaard op 32 uur. Als de blootstelling 2 of hoger is, geef dan een vliegbrief mee. Corrigeer daarna voor het juiste aantal uren.